## Slide 1: 고주파 심부투열치료

## Slide 2: 1. 고주파 전류의 생물리학
1) 분자운동(molecular activity)
⑴ 이온분자(ionic particle)
- 이온 이동의 역전이 반복되면서 인접한 다른 분자들과 충돌하여 열이 발생한다. 맥동기간이 0.001㎳에 지나지 않아 전기화학적 반응이 일어나지 않으므로 감각신경섬유이나 운동신경섬유를 자극하지 않고 열을 발생 시킬 수 있다.

## Slide 3
⑵ 분극분자(polar molecule)
물과 같은 분극분자는 전기적으로 중성이지만 한쪽은 양전하를 다른쪽은 음전하를 띠고 있다. 이와같이 서로 반대되는 이온으로 구분할 수 있는 분자를 쌍극자라 하고 이분자에 고주파 교류전류를 흘려주면 분극 분자들이 회전운동을 하게되어 인접한 분자와 부딛히게 되어 열이 발생 된다.

## Slide 4
⑶ 비분극분자(nonpolar molecule)
지방등과 같이 전하를 띠지 않고 있는 원자나 분자도 빠르게 진동하는 전장에 영향을 받아 궤도를 돌던 전자가 뒤틀리게 된다. 교대로 반대 극성으로 끌리게 되어 전자구름의 이동이 일어나게 되고 이때 원자나 분자가 직접 열을 발생 시키지는 않지만 인접한 분자들과 상호작용을 일으켜서 분자들을 더욱 우왕좌왕 뒤틀리면서 운동이 일어나 열이 발생 된다.

## Slide 5
2) 전기장의 유전체
※ 유전율 : 두 전극 사이가 진공일 때와 유전체를 넣었을 때의 정전용량의 비를 말한다.
- 혈액이나 근육과 같은 물함량이 많은 조직은 유전율이 높고, 주파수가 높아질수록 유전률이 낮아진다.

## Slide 6
3) 자기장의 유전체
- 솔레노이드 코일 안에 팔다리와 같은 큰 전도체를 넣고 고주파 교류전류를 통전 시키면 솔레노이드 안의 팔다리와 솔레노이드 주위에 자기장이 형성되고 솔레노이드 안의 팔다리에서는 자기장의 방향에 수직으로 원형전류가 발생한다. 이 원형으로 도는 전류를 국소전류(eddy current)라고 하며 국소전류에 의해 조직에서 열이 발생한다(p447)

## Slide 7
4) 굴절(refraction)
굴절은 물질의 유전율과 전도도가 달라지는 경계면에서 발생한다. 임상적인 면에서 전기장 안에 금속과 같은 전도도가 좋은 물질이 있을 때 금속의 표면에서 심한 굴절이 일어나 전하가 많이 축적 되어 열이 과도하게 발생되어 인접조직에 화상 및 괴사가 일어날 수 있다.

## Slide 8
5) 반사(reflection)
ⓛ 전자파가 임피던스가 다른 물질에 부딛면 경계면에서 반사되어 반대방향으로 진행하는 것.
② 심부투열에서 단파 보다 극초단파에서 반사가 현저하게 일어나고 극초단파 에너지는 공기-피부, 피부-지방, 지방-근육, 근육-뼈의 경계면에서 반사, 특히 공기- 피부 사이에서 에너지의 50% 가량이 반사 된다.
2450MHz에서 지방-근육 사이에 반사가 많아 피하지방층에 열발생이 많다.

## Slide 9
최근 공기-피부 사이의 반사의 최소화를 위
하여 915MHz와 접촉형 전극(direct contact
director)을 사용하는데 반사가 적어서 심부조직을
효과적으로 가열할 수 있다.
6) 전파(translation)
전자파는 진공이나 공기속을 빛과 같은 속도로 전
파하지만 매질을 만나면 전파속도가 느려지며 전파속
도는 매질의 전자파 에너지 흡수 정도에 영향을 받는
다.

## Slide 10
7) 흡수(absorption)
주파수, 매질의 양과 밀도,매질의 전기적
성질, 자기적 성질에 따라 다르다. 유전율이 높
고 전도도가 낮은 매질이 전자파 에너지의 흡수
가 많다. 임상적으로 유전율이 높고 전도도가
낮은 근육은 유전율이 낮고 전도도가 좋은 지방
보다 에너지 흡수가 많아 심부투열로 골격근에
서 온도상승 시킬 수있다.

## Slide 11
8) 침투깊이(penetration)
주파수와 매질의 특성에 따라 다르다. 주파수
가 낮을수록 침투깊이가 깊고 물함량이 적은 물질
이 침투깊이가 깊다.
9) 전류와 변위전류
전류가 조직을 통과할 때 조직의 저항에 의해서 전기에너지가 열에너지로 전환하며 이 때 발생하는 열량은 줄법칙(Joule’s law)에 따른다.

## Slide 12: 2. 심부투열치료의 생리적 효과 및 치료 효과
조직의 온도 상승 및 세포기능 증진
요인은 조직의 온도, 노출시간, 조직의 온
도상승속도, 치료부위의 크기이다. 치료효과를
얻을 수 있는 온도 40° - 45°이고 45°이상에서
조직의 파괴가 일어난다.
최소 노출기간: 5분.
최대 노출기간: 30분.

## Slide 13
온도가 상승하면 초기에는 신진대사가 증진
되나 광범위하게 장시간 온도가 상승 되면 신
진대사가 감소하는데 이는 온도가 상승함에
따라 화학반응이 일어나 효소활성이 변하기
때문

## Slide 14
2) 섬유성 교원조직의 신장력 증가
① 근육, 건, 관절낭등 결합조직의 고정, 유착,
반흔형성으로 관절운동능력이 상실되 면 결합
조직이 점점 섬유성 변화를 일으켜 단축된다.
② 조직온도가 상승됨에 따라 결합조직의 점
성,탄력성등과 같은 물리적 성질이 현저 히 변
화시켜 섬유조직의 신장력이 증가되는데 특히
건, 인대, 관절낭, 반흔조직등을 5-10배 정도
신장 시킨다.

## Slide 15
③ 결합조직의 국소온도 40-45도에서 신장운
동 시켰을 때 조직손상 없이 최대신장이 유발된
다. 따라서 관절낭, 인대, 근육, 반흔조직의 섬
유증 및 구축은 먼저 열치료 후 장시간 신장하
는 것이 바람직.
3) 관절강직의 현저한 감소: 관절강직은 열, 냉,
코티죤과 같은 약물에 영향을 받는다.

## Slide 16
4) 진통작용
국소충혈과 통증이 완화되며, 통증부위나
말초신경에 열을 가하면 통증역치가 상승하여
진통작용이 나타난다. 열자극에 의한 반자극으
로 관문에 영향을 미치며 엔돌핀 분비도 간과할
수 없다.
SWD : 근육, 인대, 관절주위 조직의 통증완화.
MWD : 표재근육, 인대, 적은 표재관절 주위 조직등 근골격계의 통증완화에 유용.

## Slide 17
5) 근경축 완화
기전1 : 근육의 온도가 상승하면 II군 신경섬
유의 흥분발사율이 감소되고 알파 운동 신경
섬유의 흥분발사율이 감소되어 근경축 완화.
GTO Ib의 흥분발사율의 증가도 동반.
기전2: 근육위의 피부 온도가 상승되어 II군
신경섬유(m. spindle)의 흥분발사율이 감소
되고 이에따라 운동 신경섬유의 활성화가 감
소되어 근경축 완화.

## Slide 18
6) 혈류량증가
조직의 국소온도가 42도 이상 올라가면 직
접효과에 의하여 동맥 및 모세혈관이 확장되고
혈류량이 증가 한다. 따라서 대사산물이 깨끗
하게 하고 산소, 영양물질, 항체, 백혈구등의 공
급이 증가 한다. 한편 혈관확장으로 모세혈관의
정수압이 증가되며 이에따라 부종이 생길 수
있으며 림프순환이 증가.

## Slide 19
7) 악성종양 치료
국소온도가 중등도 상승하면 대사가 증진됨에
따라 암세포의 성장속도가 빨라지고 전이의
촉진요인이 되지만 국소온도를 42도 이상으로
올리면 암세포가 죽거나 성장 및 전이가 억제
된다. 433.92Hz를 악성종양의 열치료 목적,지
방 및 근육층을 통과하여 10cm 깊이에 열발생,
악성종양치료시 피부 및 피하조직의 화상 및
괴사 등 조직손상에 유의해야 한다.

## Slide 20
8) 만성염증의 화해촉진
혈류량 증가로 산소, 영양물질, 항체, 백혈구등이
증가되며 정맥순환이 증진됨에 따라 염증성 삼출물의
흡수등을 도와 화해과정을 촉진.
9) 만성감염의 치유촉진
세포막을 통한 여과 및 확산속도가 증가한다. 혈류
량이 많아지면 모세혈관의 투과성이 증가하고 혈장단
백들이 혈관밖으로 나와 백혈구 증가, 항체등이 증가하
고 신체방어기전의 향상등으로 만성감염의 치료를 돕
는다.
10) 창상치유촉진

## Slide 21: Shortwave Diathermy

## Slide 22
1. 발생장치
전원공급회로-100V를 3000-15000V로 높여 공급.
발진회로-3극진공관 사용.
가열법 :전기장, 전자장 전계법
1) 축전기 전계법(condenser electric field heating method): 전기장 또는 콘덴스 전계법
⑴ 원리 : 전극을 환부 양측에 적용. 전극은 콘덴서의 극판으로 작용하고 조직은 유전체로 작용.

## Slide 23
⑵ 전장의 효과 : 치료부위를 두극판의 전계내에 두면 전도 전류와 변위전류가 동시에 통과 하는 것이되고 주파수가 높아짐에 따라 변위전류가 많이 흐르며 전기에너지가 열에너지로 변한다. 이 경우 단파치료의 가열에는 생체조직을 구성하고 있는 분자의 쌍극자로서의 성질이 관계하고 그 가열도는 그 물질의 유전률에 비례한다. 그러나 생체조직의 유전율에는 그다지 큰차이가 없는 이상 주파수가 크지면 유전율이 작아지기 때문에 어느 부위에도 통전할 수 있고 심부를 균일하게
가열하는 효과가 생긴다.

## Slide 24
⑶ 전장의 특징
발생하는 열의 분포는 전장분포가 크면 열발생이 크고, 도자표면에 가까운 부위나 중심부에 열 발생이 크다.
⑷ 축전기 전계법의 종류(도자의 종류)
굴곡성 축전기 도자 : 유연성 금속극판+고무,스폰지등의 절연물외피=> 치료시 건조 한 6겹의 수건을 깔고 치료.
1) 콘덴서패드 전극(굴곡성 축전기 pad 도자 : flexible condence pad)
: 유연성금속 금속극판 + 고무, 스폰지 등의 절연물질의 외피
→ 치료시 건조한 수건을 6겹 깔고 치료
2) 단일 또는 이중 커프 도자(single and double cuff)- 굴곡성 도자를 지절 치료에 적합하도록
커프형태로 변형 시킨 것
→ 치료시 건조한 수건을 6겹 깔고 치료

## Slide 25
3) 축전기 극판도자 (air spaced plates)
가동성 강성 가열 극판+유리,프라스틱외피 => 극
판과 치료부위사이에 간격이 유지되는 강체 전극 :
치료 시 땀의 흡수나 위생의 목적으로 얇은 수건을
하나만 받치고 치료. 장점은 치료과정의 편의성.
(5) 치료도자의 적용
1) 전극의 크기: 치료부위보다 약간 큰 것이 유리
2) 전극의 간격: 5㎝ 정도(피부와 전극사이) - 심부가열에 유리
2.5 ㎝ 정도 근접배치 - 천층가열

## Slide 26
전자장 전계법(electromagnetic, Inductothermy): coil, cable법
(1) 원리: 굴곡성이 있는 무거운 절연 전선을 규칙적으로 감은 코일에 단파 전류를 보내어 치료 하는 방법
(2) 두 장과의 상호작용:
ⅰ. 전기장 사용의 경우: 높은 저항을 가진 조직에 심부가열을 요구하는 경우
ⅱ. 자기장의 사용의 경우: 낮은 저항을 가진 조직에 표면 가열 요구 시
ⅲ. 전기장과 자기장의 사용: 전체 cable의 전 길이를 알맞게 사용한다

## Slide 27
* 자장법의 발열이유
a. eddy current(국소전류)
b. 유도전선: 이 전류가 조직내에 유리되면 이 전류 자신이 치료부의 바깓 방향으로 향하는 자장을 발생시킨다. 이런 유도자기는 케이블의 중심부에서 최대가 되며 inductance는 자장의 바깥쪽 보다는 중심쪽이 높기 때문에 대부분의 전류는 천층으로 흐른다. 조직내에 유도된 와전류가 충분히 커지면 체내의 전도성 조직에 발열현상이 일어난다.
이 방법 사용시 함수율이 높은 조직일 수록 가열되기 쉽고, 지방, 뼈, 피하조직 보다 근육부의
온도 상승이 현저.

## Slide 28
유도가열법의 종류-치료도자의 형태에 따라
* 굴곡성 전극(drum) : 전극 자체내에 일정한 공간이 유지되어 있기 때문에 치료시 타올 패딩이 필요 없다.
* 유도전선 : . 원통배치법
. 평면코일법
. 단극가열법-저전압,고전류를 이용한 유
도가열법의 최근의 방법이다. 평면코일이
나 입체 코일을 작은 강체제속에 장치한
유도 가열법으로 국소치료와 지점치료에
유리하다. 치료시 타올패딩은 필요 없다.

## Slide 29
치료전선의 길이
고주파 파장의 반정도로 완전한 하나의 진동회로가 만들어지게 됨으로 길이는 5.5미터로 한다. 인접한 피복사이의 거리는 전류에 의해서 발생되는 파장의 1/2이다.
3) SWD의 전극의 종류
. 유도가열법의 단극도자.
. 치료전선-전장과 자장이 발생
. 유연성 패드도자
. 축전기 극판도자.
. 굴곡도자(drum)-자기장이 형성
. 금속삽입접촉도자(활성도자는 직강이나 질,
비활성도자는 축전패드도자).

## Slide 30
⑸ 치료도자의 적용.
전극의 크기 : 치료부위 보다 약간 큰도자가 적당.
전극의 간격 : 수건 6겹.
도자배치의 종류
S-E 간격에 따라서 : 근접배치, 원격배치, 원근배치, 정상배치
도자고정 - 벨트나 센드백.
치료면에 따른 배치법 : 대면법, 교차배치법, 공면법, 접선법(p460)

## Slide 31
4) 치료용량과 치료시간
. 치료강도 : 환자가 열량을 호소에 의하며, 편안한 온감을 느낄 수 있는 강도 50-200mA(주로 80-120mA 사용), 150mA 이상은 위험하다.
. 치료시간은 30분을 초과해서는 안된다.
그 이상은 혈압 강하와 rebound 현상(혈관확장 후 재수축)이 올 수 있다.
작은 치료부위 : 10-15분(사지나 천층부).
큰치료부 : 20-30분(내부장기, 골반장기, 흉부,복부)

## Slide 32
발열깊이 - 최대발열부는 천근막인 피하지방층이며 30분동안 2-3cm깊이 까지 발열한다.
연부조직이 적은 관절내의 열상승은 축전기 전계법이 효과적.
반대로 고관절과 같은 연부조직이 두꺼운 관절은 비효과적이다.
천층근육의 열발생은 유도 가열법이 유효하며 발열 깊이는 3-4cm 정도 이다.(근육, 혈관, 장기 등은 유도 가열법)

## Slide 33
5) 전극배치의 원칙
(1) 전극배치의 원칙
치료목적과 치료부위의 깊이, 조직의 전기적 성질, 환자의 자세 등과 같은 치료부위의 조건에 따라 전극을 배치한다. 가열범위와 깊이는 전기장의 형성 모양에 따라 달라지며 그 요인은 피부-전극 사이의 거리, 금속, 공기, 전극의 크기, 전극의 위치 등이다.

## Slide 34
A. 피부-전극거리
정상배치(normal spacing)
치료부위 보다 약간 큰 전극을 양쪽 모두 동일한 거리를 두고(d1=2.5,d2=2.5cm) 배치시 조직 전체에 고르게 전기장이 형성되어 열이 조직 전체에 고르게 발생한다.
근접배치(decreasing spcing)
치료부위 보다 약간 큰 전극을 양쪽 모두 동일한 거리를 두고 보통 보다 가까이 배치(d1=1.5, d2=1.5cm)시 표면조직에서 열이 더 많이 발생한다.

## Slide 35
원근배치
전극을 서로 다른 거리를 두고 배치(d1=2.5, d2=3.0cm)시 거리가 가까운 쪽에서 전기장의 밀도가 높아져 열 발생이 많아진다.
원격배치(increasing spacing)
치료부위보다 약간 큰 전극을 양쪽 모두 동일한 거리를 두고 보통보다 멀리 배치(d1=5, d2=5cm)시 심부조직에 열이 더 많이 발생한다.

## Slide 36
(2) 금속매입(metal inplant)
금속은 인체조직보다 저항이 낮아 금속매입이 된 선을 따라 정전장 또는 전자장의 밀도가 높아져 금속 주위 조직에 화상 위험이 있다.
(3) 공기(air in cavity)
공기는 저항이 높아 자궁이나 부비동 같은 공기가 차 있는 강에서는 전기장이 저항이 높은 공기를 피해 반사된다.

## Slide 37
(4) 전극의 크기(size of electrode)
지절 치료시 팔다리의 직경보다 적은 전극을 쓰면 표면조직에 밀도가 높아져 표면조직에 열 발생이 많고, 치료부위보다 큰 전극을 사용하면 전기장이 공기속에서 형성되어 효과가 감소된다. 또 크기가 다른 전극을 사용하면 작은 전극쪽에 밀도가 높아진다.

## Slide 38
(5) 전극의 위치(position of electrode)
전극의 위치는 가열 범위 및 깊이에 관계가 있다. 돌기부를 치료시 전극이 피부에 평행해야 전기장의 밀도가 돌기부에 고르게 형성된다. 전극이 피부 밖으로 나오고 전극 사이의 거리가 좁으면(d1+d2> 두 전극간의 거리) 전기장의 대부분이 공기중에서 형성되고 돌출부 끝부위에 밀도가 높아지게 된다. 그리고 전극이 피부에 평행하게 배치되지 않으면 전극의 피부와 가까운 쪽에 전기장의 밀도가 높아진다.

## Slide 39
6) 전극의 배치방법
(1) 콘덴서전극 또는 축전기 극판도자를 사용하는 방법
대면법
두개의 전극을 치료부위를 사이에 두고 서로 마주보게 배치하는 방법이다. 가열효과는 전극의 크기, 전극과 피부와의 거리에 따라 다르게 나타난다.
공면법
두개의 전극을 인체의 표면에 평행하게 배치하는
방법으로 신체의 한쪽을 가열하는데 적합하며 종공면
법과 횡공면법이 있다. 전극과 피부간을 좁히면 표면조
직에 열발생이 많고 피부 전극간을 넓게 하면 좀 더 깊
은 부위에 열 발생이 많다. 전극간의 거리가 피부 전극
간의 거리의 합보다 적으면 전기장이 조직보다 두 전극
사이에서 형성되어 반드시 전극간의 거리가 피부 전극
간의 거리의 합보다 크야 한다.

## Slide 40
접선법
접선법은 공면법을 응용한 방법으로 굴곡이 있는 부위에 적용한다. 두 전극의 평행과는 관계 없이 피부표면에 평행하게 배치한다. 주로 표면조직이 가열되며 요천관절부위의 치료에 적합 하다.
교차법
같은 치료부위에 대면법으로 한번 치료하고 대각선(X자) 혹은 열십자(+)로 전극의 위치를 바꿔 한번 더 치료하는 대면법을 응용한 치료 방법이다. 주로 부비동과 같이 공기가 있는 강, 자궁 등과 같은 내장기, 대퇴관절 및 무릎 관절 등과 같은 심부조직의 열치료에 적합하다.

## Slide 41
종대면법
종대면법은 대면법을 응용한 것으로 두 전극을 종으로 배치하는 방법이다. 특히 전극을 무릎 관절 위와 발바닥에 배치하먼 연부조직이 적은 발목관절 부위에 정전장의 전자력선이 집중되어 발목관절부위를 가열할 수 있다.

## Slide 44
(2) 콘덴서패드 전극과 축전기 극판전극을 사용하는 방법
한개의 콘덴서패드전극과 한개의 축전기극판전극을 사용하는 방법으로 주로 공면법과 종대면법에 흔히 쓰인다.
(3) 병열콘덴서법
두개의 축전기극판전극과 두개 또는 한개의 콘덴서 패드를 사용하여 두 부위를 동시에 치료하는 방법이다.

## Slide 45
(4) 콘덴서패드코일법
콘덴서패드와 코일을 사용하는 방법으로 코일의 근위부고리에서 전자장이 형성되고 콘덴서패드와 코일의 근위부 사이에서는 전기장이 형성되게 하는 방법과 코일의 근위부 모든 고리에서 전자장이 형성되고 콘덴서패드와 코일의 근위부 사이에서는 전기장이 형성되는 방법이 있다.

## Slide 46
(5) 케이블 또는 코일법
코일감기
많이 이용하는 방법 중의 하나로 팔이나 다리에 일을 단단하게 말아 감는다. 감기는 3회 이상되어야며 코일의 간격은 2.5cm 이상으로 한다. 표면조직 가열에 적합하다.
나사꼴 코일
등과 같이 평편한 부위에 적용하기 좋은 방법으로 코일을 나선모양으로 감아 올려놓는다. 최대 열발생부위가 도너츠 모양으로 형성되며 표면조직의 가열에 적합하다.
겹나사꼴 코일 등과 같은 평편한 부위에 적용하기 좋은 방법으로 나선 모양으로 쌍으로 감아 올려놓는다. 표면조직의 가열에 적합하다.

## Slide 48
리을자코일
등과 같은 평편한 부위에 적용하기 좋은 방법으로 코일을 리을자 모양으로 척추를 따라 올려 놓는다. 표면조직의 가열에 적합하다.
드럼전극
드럼전극은 코일전극을 이용한 것으로 원통꼭전극(monode), 원뿔꼴전극(minode), 두 날개전극 (diplode) 등을 사용한다. 두 날개전극은 두 날개를 조절하여 피부를 평행하게 위치시키는 공면법이나 두 날개끼리 마주보도록 배치하는 대면법을 이용한다. monode 및 minode는 피부에 평행하게 위치시켜 사용한다. 표면조직에 전자장계가 많이 형성된다.

## Slide 58
7) 적응증 및 금기증
8) 위험 사항 및 주의할 점
화상 전장의 집중, 과도한 용량사용, 과민한 피부,혈액순환 장애.
치료 용량 과대적용-치료도중 통증과 다른 증상이 발생.
실신 및 현기증-혈압강하에 따른 대뇌의 빈혈로 발생.
조직괴사 야기- 소동맥의 혈류장애를 받는 조직은 산소 공급 부족으로 생긴다.
습기에 의한 열상-땀, 젖은 수건.
쇽- 전원,기구,철재용구의 접촉시 발생.

## Slide 59
9) 전반적 고려점
탈의 및 금속제거
열감각 검사
효율적인 도자배치법 구성.
강도의 결정
치료시간
치료종료후 치료부위의 검사.
치료후 휴식시간(10-15분): 특히 노인 환자.
순환장애부 치료시 - 반사 가열법
시간은 길게, 간접가열로 혈류반사 유도
하지 - 골반이나 복부.
상지 - 목 부위.