## Slide 1: Microwave Diathermy

## Slide 2: 1. 극초단파의 물리학
1) 극초단파의 특성
① 주파수: 300-30,000Mz
② 파장 : 10 mm - 1 m
③ 이 파는 적외선과 단파 사이의 전자파 복사 에너지로서 다른 전자파와 마찬가지로 빛과 같은 성질을 갖고 있다.

## Slide 3
- 반사, 굴절, 산란, 흡수, 역정방형 법칙(거리제곱 반비례 법칙)의 지배를 받는다.
일반적으로 임상에서 2,450MHz, 파장 122.5mm가 이용되나 915MHz와 433.9MHz에 파장 330mm와 690mm를 발생하는 극초단파기도 이들이 피하조직의 가열을 최소화하고, 그 밑에 있는 조직을 더욱 효과적으로 가열시키고 뼈에 의한 반사를 최소한으 로 하므로 이용되고 있다.
(주파수가 낮을수록 침투 깊이는 깊고
피하지방의 가열은 피할 수 있다.)

## Slide 4: 2) 극초단파의 발생장치
극초단파는 전원공급회로, 자전관, 도자의 세요소로 구성되어 있으며, 자전관에서 발생된 극초단파 에너지가 반사경이 부착된 도자의 안테나를 통해서 신체에 전달된다.

## Slide 5: 2. 극초단파 투열의 생물학적 및 생화학적 효과
1) 침투
침투깊이는 파동의 주파수와 매질에 따라 다르다. 일반적으로 파동의 에너지는 통과한 거리에 따라 지수적으로 감소하고, 주파수가 증가함에 따라 감소한다. 그리고 수분함량이 적은 조직을 수분함량이 많은 조직 보다 더 깊이 침투한다. 2450MHz의 침투깊이는 약 30mm이다.

## Slide 6
2) 흡수
비극성 분자는 전자장에서 교대하는 전하를 향해 비틀릴 것이고, 쌍극자 분자는 전후로 회전하고, 이온은 전자장의 방향에서 진동하여 열을 발생 시킨다. 그리고 그 흡수의 정도는 주파수, 매질의 양과 밀도,매질의 전기적 성질, 자기적 성질에 따라 다르다. 유전율이 높고 전도도가 낮은 매질이 전자파 에너지의 흡수가 많다. 임상적으로 유전율이 높고 전도도가 낮은 근육은 유전율이 낮고 전도도가 좋은 지방 보다 에너지 흡수가 많아 심부투열로 골격근에서 온도상승 시킬 수있다.

## Slide 7
3) 반사
심부조직에 도달하는 파동은 공기-피부, 피부-지방, 지방-근육, 근육-뼈의 경계에서 반사되어 되돌아 가는 에너지의 양에 달려 있다. 반사되는 에너지의 양은 조직의 전기적 특성에 의하여 결정된다. 1000MHz 이하의 주파수에서는 대부분의 에너지가 심부조직에 도달하고, 2450MHz의 경우 에너지의 분포가 피부 및 피하지방의 두께에 달려 있고, 에너지의 50%정도가 공기-피부의 계면에서 반사된다.

## Slide 8
4) 열전도
극초단파 에너지가 전환되어 열에너지화되면 전도에 의해 열교환이 일어나고 안정상태가 된다.
극초단파투열 치료에 의한 생리적인 반응 : 온도상승에 대한 조직의 반응과 흡수된 에너지의양에 달려 있다.
① 혈관 확장에 의한 혈류의 증가: 열을 다른 부분으로 분산시킴.
② 경도의 열은 근육의 증가된 긴장에 대한 반사적인 감축을 일으킨다.
-> 증가된 근육내의 혈류가 발통자극을 제거한다.
③ 근경축 감소.
④ 진통효과.

## Slide 9: 3. 극초단파 투열의 치료효과
극초단파의 치료효과는 단파투열치료와 같지만 침투가 표재에서 일어나므로 표재조직의 치료에만 효과가 있고, 체지의 한쪽 면만을 조사할 수 있으므로 국소화된 증상의 치료에 적합하다.
1) 동통 : 표재의 근육, 인대 및 작은 표재의 관절을 침습하는 외상성 및 류마치스성 증상의 치료에 유익. 근경축의 완화에 의한 동통의 경감도 포함.
2) 근경축
3) 염증 : 혈액공급의 증가로 인한 결과. 정맥의 환류 증가 시키고 부종에 의한 삼출물의 재흡수를 돕는다.

## Slide 10: 3. 극초단파 투열의 치료효과
4) 지연된 치유 :
- 피부의 개방성 상처 치유를 위해 피부의 순환을 증가 시키는 것이 도움이 되나 열에 대한 혈관의 정상적인 반사가 전재되어야 한다. 혈관반응이 충분 치 않을때는 반사적 반응에 의한 혈관확장을 유도한다.
5) 감염 : 손상부위에 백혈구와 항체가 증가되어 만성 감염을 억제할 수 있다.
6) 섬유증 : 열은 건, 관절낭, 반흔조직과 같은 섬유성 조직의 신장성을 5-10배 정도 증가시킨다. 그 효과는 치료범위에서의 온도의 증가에 의해 발생한다.
* stretching 상태에서 조사하는 것이 좋다.

## Slide 11: 4. 적용량
1) 치료시간 : 20-30분
① 생리적 온열 효과가 최대로 나타날때는 15-20분, 따라서 20분 전후가 적당하다.
② 치료부위가 적거나 급성인 경우 더 짧게 적용한다.
③ 치료횟수 - 매일 또는 하루 건너서 실시.
etc) 적은 부위 치료시: 15분, 부위가 큰 경우: 20-
30분, 팔다리: 20분, 내장기 치료시: 30분.
Edel은 급성기에는 1-5분, 아급성기에는 10-20분을
권장하였으며, Barth와 Kern은 순환 증진을 목적으
로 치료 시 10분 이상을 추천하였다.

## Slide 12: 4. 적용량
2) 치료강도 : 환자가 느끼는 치료감이 편안한 온감(= 0.1w/cm2) 정도로 치료하며 급성질환자는 만성질환자 보다 약한 강도로 적용한다. 환자의 감각은 정상이어야 한다
3) 치료빈도 : 매일 1회 혹은 2회( 환자의 치료에 대한 반응에 따라).

## Slide 13: 5. 적용기술
1) 치료 방법 - 1회 치료에 1면만 조사하는 전자파 복사 방식의 치료.
2) 조사거리 - 표준 거리로는 5-10cm 거리에서 실시하면 무난하다.
- 도자표면과 치료표면은 절대 접촉 시켜서는 안 된다.(접촉 감염과 땀으로 인한 화상).
① 강한 치료 효과를 얻기 위해서 출력은 높이고 거리는 짧게 한다.
② 경미한 가열 효과를 얻기 위해서는 출력은 낮추고 거리는 멀게 한다.

## Slide 14: 5. 적용기술
3) 전극의 종류
극초단파 심부투열에 사용되는 전극은 director, applicator, transducer라고 부르며 자전관에서 발생된 극초단파를 신체로 보내는 도구로 안테나와 반사경으로 구성되어 있다.
(1) A형 도자 (p478)
① 1극 안테나와 직경이 9.3cm인 반구형 반사경으로 구성되어 있다.
② 빔의 형성 모습은 도넛형태이며 도넛의 중심부에서 2배의 강도인 최대강도가 형성 된다.
③ 효율적인 치료면적은 직경 10cm정도의 면적이다.
④ 불규칙하고 볼록한 부위 및 좁은 부위의 치료에 적합하다.

## Slide 15: 5. 적용기술
(2) B형 도자
① 반사경의 크기만 다를 뿐 A형 도자와 같다.
② 빔의 형성은 도넛형태이며 도넛의 중심부에 2배의 강도인 최대강도가 형성된다.
③ 효율적인 치료면적은 직경 20cm 넓이이다.
④ 불규칙하고 볼록한 부위 및 좁은 부위의 치료에 적합하다.
⑤ 도자의 구성, 형태, 빔 형성의 양상이 A형 도자와 같으나 반사경의 크기가 크고 치료부위가 좀더 크다는 점이 다르다.

## Slide 17: 5. 적용기술
(3) C형 도자
① 파장이 6.1cm인 반파장의 2극 안테나와 11.25 x 12.5cm정도되는 직사각형 반사경 으로 구성.
② 빔의 형성은 타원형이며 강도는 타원의 중심으로 갈수록 커진다.
③ 치료부위가 좁고 평편하거나 오목한 부위의 치료에 적합하다.
(4) D형 도자
① 파장이 6.1cm인 반파장의 2극 안테나와 13 x 53 cm 정도되는 직사각형 반사경으 로 구성.
② 최대강도 및 가열의 분포는 C형 도자와 같으나 거의 사용되지 않는다.

## Slide 19: 5. 적용기술
(5) E형 도자
① 파장이 12.5 cm인 완파장의 2극 안테나와 직사각형 반사경으로 구성.
② 빔의 형성은 타원형이며 강도는 타원의 중심으로 갈수록 커진다.
③ 크기는 C형 도자보다 커지만 빔의 형성은 오히려 좁게 형성된다.
④ 평편하거나 오목한 부위의 치료에 적합하다.

## Slide 21: 5. 적용기술
(6) 접촉형 도자(direct-contact director)
얇은 플라스틱 레이다 덮개속에 원형의 1/4파장 쵸
크안테나를 부착한 도자로 다공 유전체에 공기를 불어
넣어 피부를 공냉시켜 도자 모서리의 선택적인 가열을
방지하고 공기-피부 사이의 극초단파 에너지의 산란
과 반사를 최소화시켜 낮은 출력으로 심부조직을 효율
적으로 가열할 수 있는 도자이다.
(7) 초점형 도자(focusing director)
좁은 국소부위를 선택적으로 가열할 수 있도록 특
수하게 만든 매우 적은 도자

## Slide 22: 5. 적용기술
(8) 반터널형 도자
① 긴 원통형에 장축으로 홈을 만들어 마치 단파의 콘덴서 전계법과 같이 심부조직 을 고르게 가열할 수 있는 도자.
② 반터널형 사용시 특성은 콘덴서 전계법을 사용한 단파심부투열치료와 비슷하지만 피하지방 보다 근육에 온도상승이 높게 나타난다.
③ 신체의 굴곡형에 적합한 도자.
④ 요부, 흉부, 복부, 양무릎, 양어깨와 같이 넓은 부위를 동시에 치료 한다.

## Slide 23
4) 치료의 준비
① 치료 장비를 치료전에 예비 가열(2-5분)하고, 출력 상태를 조절 한다.
(마그네트론의 필라멘트를 치료 온도로 가열하고, 도자밑 2센치 정도에 손을 넣어 열이 느껴질 정도로 천천히 출력을 증가 시킨다)
② 환자에게( 사전에 금속 고정물이 있는가, 인공 장기의 유무확인)
치료부를 완전히 탈의.
환자에게 도자를 보지 말도록 지시. 혹 조사될 위험있으면 보호안경 착용

## Slide 24
피부감각을 조사.
치료감은 기분 좋은 따뜻함을 느껴야 하고 그 이상은 느껴서도 않되고, 혹은 화상을 입을 수 있다고 경고한다.
피부의 건조 상태 조사.
치료중 자세에 대한 지시.
치료영역내 금속물 제거.

## Slide 25
③ 도자는 적당한 치료거리에서 치료 표면에 평행하게 하고, 치료중에 땀은 항상 제거하고 치료 한다.
골돌출부와 안면조사시 극히 주의.

## Slide 26: 5) 위험 및 주의 사항
  (1) 화상
① 저혈 상태의 조직-모세혈관과 소동맥이 수축되어 이완되지 않는 조직은 혈류분산 이 안되므로 화상이 생길 수 있으며, 그렇지 않다해도 궤양이나 조직괴사가 일어 나기 쉽다.
② 감각 장애부.
③ 골 돌출부.
④ 피부와 도자를 접촉시킨 부위 - 땀.
⑤ 금속삽입부.

## Slide 27
(2) 골장애 - 성장기의 골단면 조사시 성장지연이 온다.
(3) 백내장 발생 - 눈주위나 안면조사는 피해야 한다.(0.2w/㎠)
* 0.16 w/㎠ 이상에서는 백내장 발생.
(4) 생식기 장애 - 주로 남성의 생식선 조사는 피해야 한다.
(5) 장비의 취급상의 주의
. 장비 출력 상태에서 도자를 금속판 표면으로 향하지 말 것.
. 도자의 방호용 커버를 떼낸 상태에서 치료를 하지말 것.

## Slide 28: 6) 적응증과 금기증
(1) 적응증
① 근육 골격계의 상해
- 외상으로 인한 염좌, 근좌상, 근과 건의 파열, 관절낭 손상, 퇴행성 관절염, 류마치스성 관절염, 관절강직, 천층 관절손상, 혈종등.
② 천층 염증성이나 감염 질환
- 건초염, 활막염, 활액낭염, 외과절제후 감염, 농양.
③ 골간부 질환
④ 안면신경 마비.

## Slide 29: 6) 적응증과 금기증
(2) 금기증
. 악성종양.
. 결핵성 감염.
. 근래 X선 치료부, 6개월 이내.
. 피부연고제 사용으로 과민해진 피부.
. 중간정도 이상의 부종.

## Slide 30: 7) 극초단파치료의 장점과 단점
(1) 장점
. 치료절차가 간편하다.
. 좁은 국소가열에 더욱 효과적이다.
. 치료감이 좋다.
. 낮은 주파수의 사용은 국소적 근육가열에 유리함이 있다.
. 가열의 효율성이 높다(90%).
. 출력 판독을 % 눈금으로 정확히
읽을 수 있다.

## Slide 31
(2) 단점
. 심부가열 효과는 단파보다 작다.
. 관절부 가열에 있어서는 한쪽 방향만 가열된다.
. 단파보다 화상을 일으킬 위험이 크다.
. 극초단파는 전자파 발생이 크다.(인공장기 전자장 장애 받는다.)
8) 결론
. 극초단파의 치료적 효과는 단파와 비슷하다.
. 치료 절차와 치료감의 문제는 극초단파가 더 낫다.
. 국소 심부가열에 효과적이다

## Slide 32: 초음파 치료

## Slide 33: 초음파에 사용되는 용어
음파의 분류
저음파:최저 가청주파수보다 낮은 음파 16-20Hz 이하.
초음파:최고 가청주파수보다 높은 음파 17-20KHz 이상.
극초음파 : 수십 MHz이상( Hz에 한계에 이르러 기계적 진동이 일어나지 못하게 된다).

## Slide 34
종파 : 초음파가 매질에 도달하면 매질속 분자가 앞뒤로 진동하여 매질의 분자운동 방향과 초음파의 진행 방향이 평행한 종파 발생.
횡파 : 초음파의 진행방향에 매질분자가 수직으로 상하진동 하는 파.
- 기체나 액체에서는 발생 못하고 고체에서만 발생가, 특히 골막-뼈 경계면에 발생.

## Slide 35
특 징
인체에서는 단백질 함량이 많은 조직에서 열 발생이 많다. - 결체조직 (인대, 건막, 건, 관절낭 등 특히 신경조직에 열발생이 많다)
정상파 : 진행 초음파와 반사진행파가 맞서서 정지된 상태.
주파수 : f = 1/t (t=주기)
파장 : 밀도가 가장 높은 부분인 밀파의 중간 부위에서 다음 밀파의 중간까지.
(물속에서의 전파속도 1500m/sec경우
파장은 1.5mm).

## Slide 36
1) 초음파의 의료용 주파수: 0.5 to 3 W/㎠
2) 초음파의 전파 속도
전파(속도) - 진동에너지이므로 전파매질이 필요하다.
3) 음향임피던스
매질의 초음파 에너지 전파의 난이도를 표시한 계수
임피던스가 높은 매질일수록 쉽게 통과한다.(금속>물>공기)

## Slide 37
음 파 | 전자파(SWD, MWD)
음파 역학적 E 종파 소밀파 공기 중에 흡수 음속 해발수면(330㎧) 전파매질 필요 | 전자파 횡파 고저파 진공 중에서도 전파 속도 30km/s 전파매질 불필요

## Slide 38: 초음파의 발생
역사 1880년 피에르 퀴리와 폴작 퀴리가 압전효과에 대한 저술.
1910년 랑주뱅이 역압전 효과 이용하여 초음파 발생시킴.
1930년 독일에서 의학적 이용.
1952년 미국 물리의학 협회에서 공식 물리치료 요소로 채택 후 널리 파급.
1) 압전 효과(Piezoelectric effect)
U.S는 역압전 효과 이용(p509)

## Slide 39
2) 초음파 발생기
고주파 전류발생 장치 - 0.8-1MHz.
변환기(transducer) - 전기에너지를 진동에너지로 바꾸는 장치.
: 직경이 큰 도자가 사용되면 빔의 방산 각도가 작다.
** 압전재의 종류(p511)
천연압전재 : 수정, 토말린 등이 있다.
인공압전재 : 티탄산 바륨, 지르콘산연을 많이 사용하고 이외에도 주석산칼륨나트륨, 황 산리듐, 페라이트를 소결하여 만든 산화아연산화철 등을 사용한다.
출력조절 장치
고주파 에너지의 출력 증가 - 결정의 진동
강도 증대.
치료출력범위 - 0.25 - 3 W/㎠
pulse beam - intermittent - 역학적 효과.

## Slide 41: 초음파의 물리적 현상
1) 반사 : 초음파는 서로 다른 매질의 경계면에서 반사한다.
. 요인 : 각 조직의 음향 임피던스(음에 대한 저항)차, 입사각.
반사량 (X) = Z1 - Z2 / Z1 + Z2
. 입사각 90도시 반사적지만 정상각도 벗어날수록 입사각과 같은 각도로 반사.
. 음향 임피던스의 차가 크면 반사량이 크다.
. 고밀도 조직일수록 반사량이 크다.

## Slide 42
뼈 - 골막 계면 : 골막통유발(방지방법: 도
자적용각도 수직,전파매질 보충,도자의 이동속
도 증가, 강도조절)
(2) 조직 공기 계면
(3) 헤드 - 피부 계면

## Slide 43
2) 굴절 : 음향임피던스차가 나는 두매질을 통
과시 굴절.
. 임계각 : 굴절각이 90도 되어 두 조직의 경
계면에 평행하게 진행.
입사각>임계각시 전반사 일어남.
3) 전도
감쇄 : 조직통과시 초음파 에너지가 흡수되
어 열로 전환될뿐만아니라 산란에 의하여 강도가 점점
약해지는 감쇄현상이 일어난다.
요인 : 전파길이, 주파수, 매질에 따라 다르다.

## Slide 44
반가층 - 초음파에너지가 반으로 줄어드는 깊이.
주파수에 반비례. 1㎒ : 4㎝, 3㎒ : 2.5㎝
-> 주파수 낮을수록 심부조직을 효율적으로 가열하기 좋다.
주파수 - 감쇄는 주파수에 비례, 0.87MHz - 18%, 1MHz - 21%, 3MHz - 50%.
조직의 성질 – 전도는 조직의 단백함량에 비례하고 수분함량에 반비례.
혈액<지방<신경<근육<피부<건<연골<뼈.

## Slide 45
(2) 흡수 : 주파수,조직의 특성,조직의 밀도,조직의 점
성도,조직의 음향임피던스,지방 및 수분함량, 입사각,
반사, 산란,굴절의 정도에 영향받는다.
조직의 특성 : 초음파에너지의 흡수는 구조단백의
함량이 높을수록 높아 관절낭, 뼈등 교원 조직의 함량
이 많은 조직에서 흡수가 많이 된다.
물0.002<지방0.04<근육0.12<혈액0.18<공기
12<뼈13(1MHz시 흡수계수)
주파수 : 주파수 높고 파장 짧을수록 에너지흡수량
이 거의 배수로 증가.
매질의 점성도 : 점성도가 적을수록 좋은
매개물질.
조직의 음향 임피던스

## Slide 46
흡수계수
예 : 물=0.002, 지방=0.63, 근육=1.3-3.3, 뼈=13, 공기=12,
- 물이 흡수계수의 단위.
- 반가층이 짧은 것은 흡수계수가 크기 때문이다.
“ 흡수계수가 낮은 것을 치료시 전파 매질로 사용 : 에너지의 60%를 전파”
“ 인체적용시 오일 듬뿍 넣어서 흡수계수를 낮추어서 적용한다.”
“ 도자를 근섬유에 횡방향으로 밀면 흡수계수가
높아진다.”

## Slide 47
파의 분산
a. 파의 방산각은 파장/도자직경에 따른다.
방산각이 크면 강도가 빨리 약화되고, 작으면 강도가 강하고 침투 깊이가 깊어진다. 고로 주파수가 높고 방산각이 작아야 좋은 치료기이다.
b. 효율적인 초음파치료기 선택.
- 높은 주파수의 초음파는 에너지 집중이 용이하다.
- 도자직경이 크면 심부 가열에 효과적.

## Slide 48
4) 마이크로 마사지 세포막의 투과성 촉진, 단백합성능 증진, 조직파괴.
5) 운동과 진폭
6) 입자의 진동
7) 마찰
8) 공동현상 cavity formation : 기계적 효과로 나타나는 조직의 파괴반응(원인 - 너무높은 강도, 부적절한 치료기술, 결함있는 치료기) 기포가 국소압력에 의해 소기에 팽창, 밀기에 압축. 안정공동과, 불안정공동으로 구분(p516)

## Slide 49: 초음파의 음장
1) 음역(음장) intensity
: 음역의 특징은 도자직전에서 에너지의 분포가 불균일 하다.
a. 근위(near field) 장
일정한 거리에 걸쳐서 최대강도와 최소강도가 매우 불규칙하게 분포하는 부위.
b. 원위(far field)장
근위장의 마지막 최대 강도가 나타난 후 강도가 비교적 규칙적으로 감소하면서 진행하는 부위.

## Slide 50: 초음파의 음장
초음파의 빔은 일정한 거리까지는 평행하게 진행하다 일정한 거리에 도달하면 급속히 넓게 확산되며 변환기에 평행하게 진행하는 부위가 근위장이고 확산되어 진행하는 부위가 원위장이다.
. 송파선의 에너지 분포는 도자표면의 중간 1/3부분이 최대이다.
- 치료 방법 : 앞부분 치료부위의 반에서 다시 시작한다.
. 간섭장(interference field)
근위자의 강도가 균일하지 못하고 불규칙한
것은 변환기의 전면에서 생기는 불가피한 현상
이다.(상쇄간섭, 보강간섭)

## Slide 51
2) 펄스 초음파 맥동률 = 맥동기간/맥동주기×100(%), 맥동비 = 맥동기간 : 맥동간 간격, 맥동주기 = 맥동기간 + 맥동간 간격.

## Slide 52: 초음파 에너지의 생리적 효과
1) 마이크로 마사지 효과(기계적 효과)
. 미세마사지 효과.
. cavitation(공동효과):기포발생.
인체 조직층 내에서 공동화는 일상적으로 사용되는 치료강도보다는 훨씬 높은 강도를 사용할 때 일어 난다.
공동화는 용해된 가스의 기포가 형성돼서 매 압력 해재 기간동안에 커지는 현상을 말한다. 조직층의 진동과 에너지 흡수를 통해서 에너지 농축면이 만들어지거나 또는 실제적으로 조직이 파열될 수 있다.

## Slide 53
. 음향효과 : 초음파의 기계적 압력에 의해 세포막의 경계면을 따라 액체가 미세하게 이동하는 현상.
- 세포막에서 분자운동을 증진시켜 인지질 및 단백운동,이온이동을 촉진시켜 세포활성을 변화시킨다. 세포막의 확산촉진,단백 합성능을 증진 시키며 치유과정촉진,신경의 전기활성에 영향주어 통증완화에 기여.
. 정상파 : 혈류의 정체와 혈구의 침착으로 혈전형성, 순환장애 환자 적용시 주의.

## Slide 54: 초음파 에너지의 생리적 효과
2) 열 작용 – 열 발생은 조직의 형태와 방출되는 주파수에 의해 좌우된다.
수중에서는 조직의 2inch 정도 침투.
열 발생이 큰 조직 : 결체조직,신경조직.

## Slide 55
“조직의 온도 상승으로 일어나는 효과”
혈류량의 증가.
염증반응 유발.
세포막의 투과성 증가.
신진대사의 증가.
교원조직의 신장성 증가.
통증역치 증가.
근경축 완화.
신경전도 속도의 변화.
효소활성화 증가.
골격근 수축력 변화.
“고강도 적용시 일어날 수 있는 현상”

## Slide 56
병적골절 유발.
장골의 성장 지연.
골단판 손상을 일으킬 수 있다.
3) 화학적 효과 : 당류의 전환,결정화의 변화,가수분해,과포화된 용액의 결정화산화물질의 해중합.->과용량 적용시 혈당감소등 화학적 변화야기.

## Slide 57
4) 전기적 효과 : 초음파조사시 압력을 받는 단백, 셀루로스 등 거대분자들이 압전효과에 의해 전하를 띄게 된다.
이와같은 전기적효과는 허혈이나 통증이 있는 부
위에서 전하를 띄고있는 단백질을 끌어 당 기므로
대사산물을 유리 시킬수 있다.
5) 생물학적 효과(biological effect)
. 충혈
. 진경.
. 혈관확장.
. 림프류의 촉진.
. 신진대사의 자극.
. 조직산도의 변화.

## Slide 58
. 확산의 가속.
. 세포 혈장의 혼합.
. 조직 호흡의 변경.
. 단백질에 대한 효과, 민감성 증대.
(결합조직이 흡수, 단백질 결합을 이완시켜 ROM을 증가 시킬 수 있다.)

## Slide 59
초음파의 치료적 효과
. 관절구축, 유착, 반흔조직의 신장(열상승으로 교원조직의 점액탄력성 및 분자결합이 변화되고 소성변성을 일으켜 신장력이 증가)
. 관절강직의 감소(열적효과)
. 통증 및 근경축 완화(열, 기계적, 전기적 효과)
. 염증 수복 및 치유촉진
. 칼슘침착의 흡수(micro - massage효과)
. 살균효과 - 3.5 w/㎠로 15분간 하면 살균효과 있으나 세균의 치사량이 높으므로 사람에게 적용키는 곤란.
. 골절치유

## Slide 60
5) 적용기술(임상적 응용)
. 치료에는 직접법과 간접법이 있다.
. 피부와 도자사이에 공기 간격이 있으면 진동에너지의 손실이 크므로 매개체로서 액체파라핀, 식물유, 글리세린, 연고 등을 사전에 환부에 도포하고 치료한다.
(1) 직접법(direct contact technique)
. 고정도자 사용법:치료도자를 환부에 가볍게 압착고정해서 치료하는 방법으로 주로 국소 적 응용에 이용된다.
. 이동도자 사용법:치료도자를 환부에 밀착시켜 이동하는 치료방법이며, 여기에는
작은 회전 밀기와 직선 밀기의 두가지
방법이 있다.

## Slide 61
(2) 간접법(indirect technique)
- 치료 부위에 굴곡이 심하거나 외상, 궤양 등 치료
도자를 직접 접촉 시키기 곤란한 경우 에 사용한다.
. 수중법(침수법, under water technique)
- 물을 욕조 또는 적당한 용기에 넣고, 치료도자
를 피부에서 1-2cm 떨어진 거리에서 주로 직선 밀기
의 방법으로 천천히 수행한다. 물은 초음파에 유효한
매질이며, 어떠한 돌출부도 온전하게 덮어버린다.
. 액체 주머니 사용법(cushion)
- 얇은 고무장갑이나 프라스틱 주머니 속에 따뜻
한 물이나 기름을 넣어 피부 위에 놓고, 위에서 치료도
자를 대고 치료하는 방법이다. 치료도자와 환부
사이에는 윤활성 전파매질이 도포되어 접촉이
좋아야 한다

## Slide 62
(3) 초음파 치료기기의 응용기술
. 저주파 겸용 초음파 치료기(medcosound)
장비의 원리 - US + EST
이용분야 - 근막발통점 탐색과 제통치료.
* 발통점(trigger point)
- 충격파가 중추신경계로 부터 가해지는 아주 과만한 부위로 관련통을 일으킨다.
* 탐색법 -통증부나 그 주위에 변환기를 움직이면 정상근육은 전류가 부드럽게 느껴지나 발통점에서는 날카로운 통증을 느끼게 된다.
: 처리 - 5분간 발통점에 강축 전류를 강하게
통전시킨다.

## Slide 63: 초음파 약물 도입법(phonophoresis)
초음파의 열 효과에 의해 세포막의 투과성이 증진되고 음향흐름과 같은 기계적 효과에 의해 확산속도가 증가함에 따라 약물의 흡수속도가 증가된다. 이온도입은 물질의 한가지 이온만 도입되고 침투깊이가 낮지만 음파영동은 물질분자 전체를 약 10㎝, 적어도 5-6㎝까지 침투 시킬 수 있어 골격근과 신경에 영향을 준다.

## Slide 64
- 초음파 에너지를 이용하여 조직에 약물을 주입하는 기술로서, 약물의 효과와 초음파 의 효과를 복합해서 기대할 수 있다.
(약품 : 항생제,국소마취제,스테로이드 크림,코티죤 크림, salicylate 등을 사용)
- 직류이온 도입후에 초음파를 실시할 수 있다.
- 적응증:근 좌상,관절염,염좌,건초염 등 관절 및 근육계 질환에 유효하며 특히 관절기능 장애가 있을 때 효과적이다.

## Slide 65
- 치료기술:에너지강도(2w/㎠), 치료면적 10㎠당 1분 , 5일 치료 후 2일 쉬고 5일 치료한다.(매일 실시 시 치료강도가 강해서 세포 허탈이 오기 때문이다.)
- 치료약물의 농도 10%(초음파의 강도가 낮거나 약물의 농도가 낮으면 효과가 적으므로, 이온도입은 1%)

## Slide 66: 치료 적용량
1) 치료적 사용량의 범위 시간 - 조직온도 40-45도 로 상승시키는데 5분이면 충분하므로 5분 또는 그 이하
변환기의 면적 - 1㎠ : 15㎠면적에, 5㎠ : 75㎠면적에 적용.
기존 1㎠ 당 최소 1분 치료, 총 치료시간은 15분 까지.
대개는 변환기의 효과 방출면적 보다2배 되는 치료 부위에 1.5w/㎠으로 5분 적용.

## Slide 67: 치료 적용량
일반적 적용 - 50㎠기준시 관절 주위는 5-10분, 연속초음파 : 3
- 10분, 맥동초음파 : 5 - 15분, 70㎠시 1.5배, 100㎠시 2배정도 치료시간 늘린다.
. 고정법: 0.02-0.1 , 5분 이내.
. 이동법: 1-2 , 3-10분 이내.
CUS -> 조직온도 상승에 유익,(조직신장, 관절강직, 근경축 및 통증완화, 혈류량 증진, 신경전도속도 증진, 가벼운 염증반응 완화)
PUS -> 비열효과, 연부조직 및 뼈의 치유촉진, 세포대사 촉진, 통증완화.

## Slide 68
2) 치료횟수
. 1일 1회 - 총 10-15회 실시. 14회 이상 계속 치료시 백혈구 및 적혈구의 수가 감소 하 는 것으로 알려져 있으므로 연속치료시 14회가 한계. 효과 있으면 14회 치료후 몇 주 쉬고 다시 14회 실시.
. 효과가 있으면 2-3주 휴식하고 다시 치료를 실시 한다. 3-4회 치료후 효과 없으면 초음파 치료가 적합치 않으므로 딴치료 방법 모색.

## Slide 69: 적응증
: 정형외과 영역의 관절통,근육통,류마치스 등에 관계되는 통증을 환자에 유효하다.
통증 : 견부, 경부, 흉부, 요부, 둔부에 발생된 타박, 염
좌, 어깨 결림, 근육통 등의 통증에 적용.요통,
HNP.sciatica 등의 통증에 적용.
2) 관절질환:만성질환
류마치스 관절염 - 종창성 슬관절염이나 혈종에
척추관절(류마치스성) 변형성 척추증,요통,골관절염,관절주위염.
3) 견부관절부 질환(외상성 염증)
점액낭,건손상,염좌,견쇄관절염,상완신경총염 등의 동통과 압통.
4) 화골성 질환
외상성 화골성 근염,과화골형성부,이상석회 침착부

## Slide 70: 적응증
5) 건초염 : 만성의 경우 표재열 치료와 함께 사용한다.
6) 좌골신경통 : 둔부와 좌골신경부를 따라 적용.
7) 연부조직 병변: 초기의 유착방지와 부종 흡수를 위해 사용한다.-세포간의 조직액 흡수 및 진통 작용이 있다.
8) 근,건의 병변: 급성의 경우 cold와 병용실시. 적용 음파는 단속파로 한다.

## Slide 71: 금기증
1)뇌, 눈, 귀, 심장(신경세포가 있는 뇌,척수)눈에 함유된 물은 점성도가 낮고 세포함량이 낮아 쉽게 공동이 형성되고, 치료 용량에서도 공동이 형성되어 비가역적 손상을 초래하므로 TM jt 치료 시 눈에 영향 미치지 않도록 주의.
. 초음파 에너지가 망막까지 도달하여 망막의 국소파괴가 일어날 수 있고 수정체는 혈액공급이 불량해서 열을 분산하지 못해 온도 상승으로 백내장(cataract)유발.

## Slide 72: 금기증
2)척수 laminectomy(척수는 척추와 두꺼운 연부조직으로 보호)
3)생식기
4)성장기 아동의 골단선, 가골전의 골절부.
5)악성종양
6)진행성 심장질환자.

## Slide 73: 주 의
air - filled cavity sinus, 폐, 골반기관, 등 공기가 차 있는 강에서는 US가 반사되므로 치료 시 낮은 용량(1w/㎠, 2-3분간)
water - filled cavity 복부, 삼출액이 고인 관절 등 물이 차 있는 기관은 공동형성의 위험이 있어 낮은 강도 적용.
생식기관 고환이나 임신부 자궁 등 생식기관은 불임증 및 여러 기형의 위험을 고려 원칙적으로 금기.
골단판 일반적 치료 강도에서는 골단판 손상위험이 없는 것으로 알려져 있으나, 3w/㎠, 3분 이상 고정 법 치료 시 골단판 손상, 뼈의 탈 미네랄 및 성장지연이 나타나므로 주의 .
금속 열 분산이 빨라 금기 아니나 매입된 금속이 적거나 표면조직에 있을 때는 낮은 강도로 치료.

## Slide 74
고밀도 포리에틸렌 및 아크릴 등 플라스틱 소재를 사용하여 관절성형시 초음파 특성에 대해 알려져 있지 않으므로 금기
위 험 요 인
화상 : 과용량, 변환기의 느린이동, 변환기의 접촉불량, 전파매질 부족 혹은 과용, 공기.
골막통 : 강도 10%씩 감소 하거나 치료 중단.

## Slide 75: 초음파치료의 장점
심부관절의 가열이 가능하다.
에너지의 침투가 전자파 에너지보다 깊다.
금속삽입부에도 치료가 가능하다.
비 온열적 효과에 의해서도 진통성이 우수하다.
조직내 액체 분산력이 크다.
피하지방의 가열은 피할 수 있다.
연부조직의 가열효과가 크다.
이온 도입법이 간단하고, 효과가 크다.
물리치료 시법 중에서 세포차원의 강력한 에너지 중
에 하나다.
에너지가 강해서 치료시간이 짧다.
세포차원의 미세마사지로 진통효과가 우수하다.