## Slide 1: 기능적 전기자극(FES)

## Slide 2: 세계적 동향
기능적 전기자극에 관한 연구는 현재 초보적인 학문이지만 국제학회가 설립되어 1999년 8월에 일본에서 제4차 학술대회를 가졌다. 학술대회에서는 보다 효율적인 전기자극시스템의 개발과 전극의 개발, 그리고 효과적인 자극을 위한 기초의학적 연구가 발표되었다

## Slide 3
그리고 국내에서는 1998년 9월 원광대학교에서 제 8차 한일 심포지움을 마쳤으며, 이를 바탕으로 1999년 국제학회장에서 Asia Pacific FES Sociey를 결성하여 2000년에 제 1차 학술대회를 개최하기로 하였다. 현재 원광대학교에서는 뇌졸중, 척수손상등의 환자에서 마비된 사지의 운동기능을 복원하기 위한 시술이 진행중이며, 최근 산업자원부의 지원에 의하여 뇌졸중 환자의 보행을 보조하기 위한 자극기를 개발하여 상품화하였다.

## Slide 4
거의 모든 환자들에게 시행
통증을 완화시키기 위한 감각계 자극
마비된 근육의 기능 회복을 위한 운동계 자극
감각계 자극- 즉시 나타나는 치료효과 때문에 활발하게 시행
운동계 자극- 상대적으로 다소 제한적

## Slide 5: 역사 및 정의
FES의 효시: Waldmir Liberson(1961)
특수한 전기자극기를 만들어 편마비 환자의 foot drop을 교정하는데 성공
→ functional electrotherapy로 소개
→ 1961년 Functional electrical stimulation(FES)로 명명

## Slide 6
FES의 정의: Gracanin F.(1967)
: 상위운동신경원의 기능장애로 더 이상 수의적으로 조절할 수 없게 된 근육에 전기자극을 가하여 근수축을 유발하므로써 기능적으로 유용한 동작을 만들어내는 치료법
적용 범위
근수축 조절, 심박동의 율동적 기능 조절, 획격신경의 자극을 통한 호흡조절, 이식 시스템을 이용한 비뇨방광기능 조절, 내장기관의 운동성 조절 등 광범위한 적용

## Slide 7: FES의 신경생리학적 기전
원심성 FES: MN 자극 → NT 유리 → 근수축
구심성 FES: SN → 척수반사 기전에 간접적 영향을 증대
Rood의 운동 잠재기억(Motor engrams)
: 인위적으로 조절된 구심성 자극이 CNS로 수없이 반복 유입됨으로써 형성된 운동패턴이 뇌와 고유수용성 기전에 잠재되어 일정기간 지속된다는 것 → 자극 완료 이후 일정 시간 정상적인 기능을 수행하는 잔재기억을 형성

## Slide 8: FES에 사용되는 전극의 기준
⑴ 피부-전극 간 저항이 낮은 것
⑵ 전도 전류가 일정할 것
⑶ 피부에 접촉되는 지점이 어느 면에서나 일정하게 유지되는 것
⑷ 인체 일부분의 움직임을 허용할 수 있는 것
⑸ 피부 자극이 없는 것
⑹ 경제적 가격

## Slide 9: 전기자극치료
기능적
  일상 생활 동작의 능률을 향상시키기 위하여 마비된 근육들을 적절한 강도와 순서로 전기 자극하는 것
  neuroprostheses
치료적
  가동범위의 제한, 근력의 약화, 경직, 골밀도의 감소 등과 같은 특정한 문제점을 호전 시키기 위하여 일정 기간 동안 반복적인 전기 자극을 가하는 방법
  전기 자극 자체가 직접 기능을 제공하지 않는다.

## Slide 10: 전기자극의 기본 구성
전극과 도선
  근육이나 신경에 접촉
자극 및 조절부분
  특정한 전류를 만드는 기능

## Slide 11: 전극과 도선
전극
  전류를 최종적으로 조직에 전달
  표면 전극
  근육 전극
  신경 전극
도선
  자극기로부터 전류를 전극까지 전달
  외부형
  경피형
  매식형

## Slide 12: 자극기
전류발생장치
  발생된 전류는 사용 목적에 따라 다양한 수의 채널로 나뉘어 방출
    횡경막이나 방광 : 2-3개의 채널을 사용
    손의 Prehension이나 보행: 많게는 32개의 채널이 사용
조절장치
  많은 근육의 조화된 수축을 통하여 원하는 기능이 이루어지도록 각 채널의 작동 시간, 순서, 강도를 프로그래밍
    한두 근육에 대한 간단한 프로그램은 조절기 자체에서 조절
    여러 채널의 복자한 계획이 필요한 경우에는 외부 컴퓨터에서 프로그래밍하여 조절기에 저장하는 방법을 사용

## Slide 13: 임상적용 : 상지
경수 손상 환자(일반적으로 제 5-6 경수 이상의 신경학적 기능이 보존되어 있는 환자)
손의 lateral pinch와 palmar prehension을 가능.
매식형 시스템:
  고가
  장시간의 수술을 요한다
  표면형이나 경피형에 비하여 실용적
    경피형에 비해서 감염이나 도선이 단락되는 비율이 현저히 낮으며, 외부의 선이 적어 외형적으로도 유리하다.
  또한 매식 수술중에 근육이나 건에 대한 수술을 병햏하여 부가적인 기능 향상

## Slide 14: 표면전극
전류를 피부를 거쳐 근육의 운동점에 도달
비침습적이며 부착과 제거가 용이하고, 값이 저렴하고 구하기가 용이한 장점
특정한 근육 만을 자극하거나 동시에 여러 근육을 자극하기가 어려우며, 전극의 위치를 최적의 장소에 장기간 고정할 수 없다
피하의 동통 수용기를 통과하므로 통증이 발생- 장기가 고정이 어렵고 충분한 수축력을 얻기 위한 강도의 자극을 가하지 못하는 단점
화상을 입을 수도 있다

## Slide 15: 근육전극
자극에 의한 통증이 덜하며, 낮은 강도의 자극으로 효과적인 수축을 얻을 수 있다
경피적 방법이나 수술을 통하여 위치
근육내(intramuscular) 전극은 삽입 후 주위에 조직 반응이 일어나 위치가 고정. 그리고 끌어 당기어 쉽게 제거
일정한 기간동안의 치료적 자극이나, 매식형 자극기의 효과를 미리 확인하는 과정
감염의 위험, 제거 할 때 전극의 일부가 근육 내에 남을 수도 있다.

## Slide 16: 신경전극
방광이나 횡격막과 같이 비교적 단순한 형태의 신경 지배에 의하여 기능을 하는 근육을 수축시키기 위해서는 신경조직을 직접 자극 하는 것이 효과적
신경을 직접 자극하면 더욱 낮은 강도의 자극으로 효과적인 수축을 얻을 수 있다.
신경전극은 주위 조직에 봉합하거나, 신경을 감싸는 방법으로 위치시킨다.

## Slide 17: 기능적 전기자극기
장기가 지속적인 사용이 목적이므로 조작이 없는 부품은 인체 내에 매식하는 것이 이상적
이런 경우에는 조절된 자극 신호를 무선으로 인식할 수 있는 수용기를 체내에 삽입하여야 하고, 수용기와 전극을 이어줄 매식형 도선과 함께 근육 전극이나 신경 전극이 사용
전극을 매식하는 경우에 근육 전극으로는 수술의 용이함과 근육 수축을 방해하지 않는 장점 때문에 근육외(epimysial) 전극이 자주 사용

## Slide 18: 자극기
전류 발생 장치와 조절 장치로 구성
  표면 자극과 경피적 자극: 전류 발생 장치와 조절 장치는 체외 시스템
  매식형 자극: 수용기와 전류 발생 장치는 체내에 삽입, 체외의 조절 장치에서 만들어진 자극 신호를 라디오 주파수 송신기로 체내의 수용기에 무선으로 전달
전파
  주파수: 10-50 pulse per second
  Pulse width: 100-300sec
자극강도
  표면 전극: 100mA 미만,
  경피적 방법으로 근육을 자극: 10-20mA
  신경을 직접 자극: 1mA

## Slide 19: 일반적 적용-적응증
무용성 위축
관절가동범위 증진
근재교육과 촉진
경련성 관리
보행 훈련
원발성 아탈구
견관절 아탈구
근력과 지구력 증진
보조기 대용

## Slide 20: 임상적용 : 하지(I)
뇌졸중이나 다발성경화증환자의 foot-drop을 보완하는 것과 척수손상 환자의 기립과 보행을 도와주는 것으로 나눌 수 있다.
  Foot-drop을 보완하는 시스템은 보통 1-2 채널 기기이며 표면 전극을 이용하여 총비골신경을 비골골두 부위에서 자극하거나, 매식형으로 앞정강근(tibialis anterior)과 긴종아리근(peroneus longus)을 직접 자극하였다.

## Slide 21: 임상적용 : 하지 (II)
척수 손상으로 인한 하지 마비환자의 기립과 보행을 회복
  표면 자극:한 쪽 다리에 두 개 씩의 표면 전극을 사용, quadriceps femoris 수축과 유발된 flexion whthdrawal 반사를 조합하여 기립과 보행이 가능
  hybird형 자극기:
    보조기를 같이 사용하면 기계적 안정성을 확보
    필요없는 범위의 운동을 제한하여 에너지 소모를 감소
    안정성은 우수하나 장착하는 과정이 번거롭고 모양이 좋지 않으며 보조기의 무게가 부가된 것이 단점이다.

## Slide 22: 임상적용 : 호흡
제 3 경수 이상을 침범한 척수 손상 환자에서 전기 자극을 사용한 횡경막 수축법으로 호흡을 도와준다.
  음압에 의한 공기 흡입이 이루어 지므로 말을 할 수 있다.
  작은 휴대용 조절기만 휴대하기 때문에 이동성이 뛰어나다
  횡격신경과 횡경막이 손상되지 않아야 하며, 폐에 병변이 없어야 한다.

## Slide 23: 임상적용 : 배뇨
방광의 배출기능에 가장 효과적
  방광에 대한 직접 자극
  골반강내의 부교감 신경 자극
  척수 원추자극
  천수 운동신경근 자극
    외요도 괄약근을 지배하는 신경 섬유도 포함되어 자극이 가해지면 괄약근이 닫히는 제한점=>간헐적 자극법
    과반사에 의한 저장 기능이상에는 효과가 없다=>천수 후근 절제술

## Slide 24: 결론
기능 회복을 돕는 운동계 자극은 제한적 사용
  목적에 따라 다양한 프로그램이 요구
  여러 근육을 직접 자극
  가격
  적용의 복잡성
저가의 적극과 자극기들 중 목적에 적합한 것을 선택

## Slide 26
신체적인 장애의 완화와 회복을 극대화
뇌졸중(중풍)환자의 족하수 증 치료 및 운동기능 복원
교통사고. 산업 재해 등에 의한 마비환자의 재활 치료 및 운동기능복원
마비근육을 활성화 시켜 근육 재교육
비정상적인 근육경련 패턴 극복
국소적 혈행 증진, 근복의 증진, 불용성 근 위축의 완화 및 회복
피부의 무혈성괴사 (욕창) 예방
관절의 가동력 증대

## Slide 27
Neurology is the first dedicated single patient surface electrode for neurology applications. The unique design
and highly flexible leadwire makes it the ultimate choice for sleeplabs, ENT (Ear, Nose and Throat) and the Audio Department. Medicotest's EMG Needle Electrodes are now available in the United States. For further information see NEUROLINE.

## Slide 28: 금기증
Pacemaker 착용자
부정맥, 심장전도 장애
임신 중 산모의 복회음부, 허리부위
경부 앞쪽, 미주신경과 횡격신경 부위
절개부위 바로 위나 인접부위
반흔조직
지방함량이 높은 부위
정형외과 수술 이후 환자: 일반적으로 능동적 운동이 가능해지는 시점에 적용
피부 감각 손상